eppendorf 5804R台式高速冷冻离心机招标技术参数

| 用途概述 | 用于生物医学及分子生物学样品的低温离心和样品制备 |
| --- | --- |
| 技术参数及规格要求 | 1、工作环境 1.1海拔高度：2000m以下室内使用 1.2相对湿度范围：75%R.H.以下 1.3工作环境温度：15℃ ~ 35℃ 1.4 工作电源：AC230V/50-60 Hz/12A 2、主要技术性能和参数 一）主机单元性能要求 2.1 微电脑控制，液晶数字显示；机顶设校验用转速测试口； #2.2有内置冷凝水槽，收集和导出离心机腔体内积聚的冷凝水； 2.3转速和离心力均可设定，最高转速≥14000rpm，10rpm递增；最大离心力≥20900×g； 2.4 温度控制范围：-9℃～＋40℃；具有待机冷却功能能确保转子在待机状态下维持设定温度；在压缩机在停用8小时后，自动进入待机状态减少能耗； 2.5 面板有离心机快速预冷专用按键，可在8min内从室温(21℃)把样品预冷到4℃； 2.6 时间控制：1～99分钟内设定时间离心、99秒内短时离心和连续运行功能。要有Short Spin按键控制瞬时离心； 2.7 At set rpm 定速计时功能，能在离心机转速达到预定转速后再进行离心时间倒计时； 2.8 程序记忆：可存储离心程序≥35组； #2.9 加速和刹车模式均10级可调，并具有软刹车（SOFT）功能防止已离心分离样品重悬； 2.10 安全控制：具有安全锁盖、转头失平衡和超载保护功能；转头自动识别，无需选择或输入转头号即可正常运转，防止超速； 二）转头系统性能要求 2.11具有高速定角转头、深孔孔板转头、甩平转头、气密性转头、PCR排管转头和鼓式转头可供选配 2.12所有转子（除圆形吊篮转子外）和附件可高温高压灭菌 (121℃, 20分钟) 2.13 有快速锁定转头盖，只需1/4圈就可快速可靠锁紧转头； 2.14气密性48×2.0/1.5ml角转头 2.14.1 含快速锁定功能转头盖，可121℃高压灭菌； 2.14.2 最大容量≥48×2.0/1.5ml管； 2.14.3 最高转速≥13000rpm，最大相对离心力≥19000×g； 2.15 气密性20×5ml锥形管角转头 2.15.1 含快速锁定功能转头盖，可121℃高压灭菌，耐化学腐蚀； 2.15.2最高转速≥13100rpm； 2.15.3 最大相对离心力≥20000×g； 2.16 气密性50mL锥形管高速角转头 2.16.1 含快速锁定转头盖，并可121℃高压灭菌； 2.16.2 最大容量≥6×50mL锥形管； #2.16.3 最高转速≥11000rpm，最大相对离心力≥16500×g； 2.17 6×85ml定角转头 2.17.1 适用于1.5ml~85ml各种规格标准离心管； #2.17.2 最高转速≥11000rpm； 2.17.3 离心力≥15500×g； 2.18 4×250mL甩平转头 2.18.1 最高速度≥4200rpm； 2.18.2 50ml锥形管最大容量≥16个； 2.18.3 15ml锥形管最大容量≥32个； #2.19 多用途工作板转头 2.19.1 可承载89mm厚商品化核酸纯化试剂盒叠板； 2.19.2 微孔板容量≥10块； 2.19.3 细胞培养板容量≥8块； 2.19.4 深孔板容量≥4块； 2.19.5 最高转速≥3700rpm，最大离心力≥2200×g； 2.20 PCR排管转头： 八联排0.2ml PCR管容量≥14×8-strip； 最高转速≥12000rpm； 2.21 鼓式转头： 容量≥60×2.0/1.5ml； 转速≥14000rpm； *2.22 产品认证要求 2.22.1气密性转头须通过权威HPA测试认证，并提供厂家认证证明文件； 2.22.2 符合IEC安全标准和CE/ISO质量认证，并提供厂家认证证明文件 3、基本配置要求 3.1 台式冷冻离心机主机及标准随机附件 1套 3.2 6×85ml定角转头，须符合2.17项下全部条款要求 1套 50ml锥形管适配器 6个； 15ml锥形管适配器 6个； 3.3 水平转头含吊篮 1套 3.3.1 15/5mL锥形管通用适配器 1套； 3.3.2 50mL锥形管适配器 1套； 3.3.3 最高转速≥5000rpm，最大离心力≥4500×g； 3.4 多用途工作板转头，须符合2.19项下全部条款要求 1套 |
| 需执行的标准或规范 | 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 交货时间 | 合同签署后90日内 |
| 交货地点 | 用户指定安装调试地点 |
| 验收标准 | 合同规定和厂家技术标准 |
| 售后服务要求 | 1）安装调试：须按买方通知时间派厂家专业技术人员到项目现场安装、调试，直至设备正常运行； 2）产品技术培训：对买方使用人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止； 3）质保期：仪器安装调试后，自验收合格之日起免费质保期12个月； 4）售后响应时间要求：在接到用户报修后2小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场提供检修服务。 |