eppendorf 5810R台式多功能高速冷冻离心机招标技术参数

1.工作条件

1.1 工作电源：230V，50/60Hz，10A

1.2 环境温度：15℃～+35℃

1.3 环境湿度：≤75%RH

2.技术性能和要求

2.1 离心机主机电源开关位于离心机侧面

2.2离心机遇意外断电紧急开盖口位于离心机前侧

2.3 内置冷凝水槽

2.4 自动转子识别功能

2.5 可选择程序记忆功能，储存用户程序＞30个

2.6 离心过程中可改变转速、离心力运行参数值

2.7主机至少可兼容以下性能和功能的砖头类型：

2.7.1 铝合金材质，可高温高压灭菌；

2.7.2 5.0ml锥形管气密性角转子：

#最大离心通量：≥20个管

最高转速≥13000 rpm，最大离心力≥20000g

#2.7.3 6×50ml锥形管铝合金角转子：

最高转速≥12000 rpm；

最大离心力≥20000g；

转头角度≥45°

2.7.4水平转子：

*最大容量≥4×750ml；

最高转速≥3900 rpm；

最大离心力≥3200g

2.7.5酶标板转子

最高转速≥4500rpm；

最大离心力≥3400g；

可承载板高度≥89mm，可用于2×1过滤板试剂盒、PCR、细胞培养瓶和杂交玻片等样品离心；

2.7.6 48×2.0ml气密性金属材质定角转子

最高转速≥13000 rpm；

最大离心力≥19000g

通过第三方的气密性认证

#2.7.7八联排PCR管转子：

最大容量≥48×0.2ml；

最高转速≥12000 rpm；

最大离心力≥15000g

2.7.8 60×1.5/2.0ml鼓式角转子：

最大通量≥60×0.2ml；

最高转速≥14000 rpm；

最大离心力≥16000g

2.8 温度控制：

2.8.1 温控范围：-9℃～+40℃；

2.8.2 具备快速制冷功能，只需15分钟即可冷却离心腔体；

2.8.3 具有冷却功能，8小时待机状态下可自动停止压缩机；

2.9 转速控制：

2.9.1 速度显示rpm/rcf可相互转换

2.9.2 具有定时记速功能，在转头达到设定转速后才开始离心时间倒数计时

2.9.3 最高转速为：≥14000 rpm

2.9.4 最大相对离心力：≥20800g；

2.9.5 具有软刹车功能，有10个/10个升降速档可选；

2.9.6 具有瞬时离心按键，转速从200rpm开始设定至最高转速；

2.10 离心时间设定范围：1分钟至99分钟或连续运行

3.配置要求：

3.1 主机及运行标准附件  1套

3.2 30×1.5/2.0mL金属角转子 1个

3.3 6×85mL金属角转子（转子孔角度≥34度） 1个

50ml圆底管适配器 1套

10ml圆底管适配器 1套

3.4 水平转子 1个

4×250ml矩形吊篮 1套，单次离心15ml采血管数量≥48个

15ml锥形管适配器 1套

50ml锥形管适配器 1套

10ml采血管适配器 1套

酶标板吊篮 1套