微量高速冷冻离心机招标技术参数

1、工作条件

1.1 相对湿度范围：75%以下

1.2 工作电源：AC230 V/50-60Hz

1.3 工作环境温度：-5℃ ~ +45℃

2、主要技术性能规格要求

2.1 无碳刷免维护频率感应电机驱动

2.2 操作面板大屏幕数字显示，运转结束有声音提示

2.3 RPM/RCF可以互换设定

2.4 快速自锁式转头盖，采用一键式开盖设计，缩短取样时间

2.5 透明PPSU 转头盖便于观察离心结果

2.6 转头盖防生物污染，防止气溶胶泄漏性能通过权威认证

2.7 运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式

2.8 时间设置：1-99min，增量1min

2.9 温度设置：-9℃-40℃，带预冷程序

2.10 最高转速：≥14800rpm

2.11 最大离心力：≥21000xg

2.12 最大容量：24×1.5/2.0mL

2.13 加减速时间：≤13s

2.14 具有多种功能转头加载能力，可满足应用灵活配置：

2.14.1 带密封盖24×1.5/2.0mL标准转头

可离心1.5/2.0mL离心管和过滤管

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥21000xg

2.14.2 双排管转头

无需适配器可同时离心 18×1.5/2.0mL和 18×0.5mL微量管

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥20800xg

2.14.3 10×5mL尖底管角转头

带防生物污染密封盖

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥20320xg

2.14.4 36×0.5mL微量角转头

使用的试管管径7mm

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥19300xg

2.14.5 8×PCR 8联管角转头

适用于8条0.2mL PCR八连排管或64个0.2mL单管离心

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥17100xg

2.14.6 带密封盖4×PCR 8联管角转头

适用于4条0.2mL PCR八连排管或32个0.2mL单管离心

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥16200xg

2.14.7 血比容毛细管

最多可离心24跟毛细管

最高转速≥14800rpm，最大离心力≥16800xg

2.15 安全性能：转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护

2.16 噪音：≤50dB(A)

3、配置要求

3.1 冷冻型微量高速离心机主机 1台

3.2 24×1.5/2.0mL防生物污染定角转头套件 1个