Heracell VIOS 160i CO2培养箱招标技术参数

1、工作条件

1.1 环境温度：18℃～34℃

1.2 工作电源： AC 220V，50Hz/60Hz

1.3 工作电流：普通运行≤2.5A；灭菌时≤4.5A

1.4 额定功率：普通运行时≤0.6kw，灭菌时≤1.00kw

2、技术性能和功能要求

*2.1 触摸屏，中文操作界面

2.2 具有开机自动校正功能，可在高温灭菌后进行零点校准

2.3 工作体积：≥165升

2.4 玻璃内门和不锈钢内壁

2.5 搁板数目：≥3块

2.6 搁板承重：每块板≥10Kg，总负重≥30 Kg

2.7 温度控制：

2.7.1 加热方式：直热式

2.7.2 温度探头：双温度探头

2.7.3 温度控制范围：RT+3℃～+55℃

2.7.4 温度控制精度：±0.1℃

2.7.5 温度均一性：＜±0.3℃

2.7.6 温度跟踪报警：有

2.8 CO2浓度控制：

2.8.1 CO2控制范围：0～20%

2.8.2 CO2控制精度：±0.1%

2.8.3 CO2浓度控制：IR红外传感器，发射光源为半导体，可耐受180℃高温灭菌

2.8.4 CO2跟踪报警：有

2.9 用户编程上下限可跟踪报警

#2.10 腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门30秒可在关门5分钟后腔内洁净度可达ISO 5级别

2.11 腔内冷凝点设计

#2.12 箱体内无水盘设计，低水位报警

#2.13 具有180℃干热灭菌程序，可保证除HEPA滤器外全部配件在位灭菌

2.14 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据

3、配置要求

3.1 不锈钢内胆主机一套，含不锈钢隔板3块，HEPA过滤器 1个

3.2 气体自动保护装置