减免税进口仪器、设备说明

| 商品名称：台式微量高速冷冻离心机 型号：Sorvall Legend Micro 17R_21R |  |  | 联系人： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联系方式： |
| 组成部分 | 台式高速冷冻离心机由离心机主机（集成了操作控制系统、驱动系统、温度控制装置）和若干个不同规格的转头两部分组成。转头用于承载样品管，根据实验样品类型、数量、体积和转速要求，可选择加载相应功能的转头和更换。 |  |  |
| 工作原理 | 1）操作控制系统控制驱动马达运行的转速、加减速过程快慢、运行时间等工作参数。而转头由马达驱动旋转。当转头旋时，试管中样品同转头一起旋转，旋转产生离心力。转速越高，样品受到离心力越大。悬浮在样品溶液中的不同物质（微小颗粒、菌体、细胞、细胞器、核酸蛋白等生物大分子等物质）在离心力达到一定限度值后，开始克服溶液的粘附力、阻力作离心运动，在遇到试管壁阻挡后会顺着试管壁向外、向下方向作运动，最后沉积在试管底部远离转轴的一侧，而从液体介质中分离出来。不同样品沉降过程所需的离心力不同，采用适当转速/离心力、工作时间，就可以有针对性地分离所需成份； 2）由于转头的高速转动，搅动离心腔内的空气，并与空气发生剧烈摩擦而气动加热；而离心腔内快速流动的空气与离心腔内表面也发生摩擦生热。因此工作一段时间后会使转头及转头内样品温度上升。制冷控制系统的作用是维持腔内温度的恒定。操作者只需设定某一个温度值，系统可自动控制制冷装置的运行，把腔体内工作温度维持在设定值，避免高速离心样品温度上升。 |  |  |
| 主要 功能 | 1）在低温下离心分离沉淀血细胞、培养菌体、组织匀浆、中药提取物等； 2）对核酸（如基因组、质粒DNA，组织表达的mRNA，蛋白等生物活性大分子、细胞器等细胞组份低温环境下高速离心沉淀和制备； |  |  |
| 用途 | 1）将教学科研实验的动物外周血、细胞/细菌培养液、组织匀浆液、中药提取液进行离心，把有形成分沉淀，分别收集上清液体或下层固体成份； 2）通过高速离心，提取和纯化核酸（DNA/mRNA，质粒DNA）、蛋白等生物活性物，用于后续科研实验分析和应用； 3）少量科研实验样品的离心浓缩收集。 |  |  |
| 商品 归属 | 所有权 |  |  |
|  | 使用地点： |  |  |
| 资金来源： |  | 是否进行融资租赁、贷款抵押：否 |  |
| 在科教用品政策中的出处： 中华人民共和国财政部/中华人民共和国海关总署/国家税务总局/第63号令《免税进口科学研究和教学用品清单》（十）科学研究、科学试验和教学用的医疗检测、分析仪器及其附件 |  |  |  |

单位签章：