StepOne实时荧光定量PCR仪招标技术参数

1、工作条件

1.1	环境温度：15℃－30℃

1.2	环境相对湿度：20％－80％

1.3	电源：220VAC±10%，50Hz－60Hz

2、技术性能和规格要求

2.1	48孔模块

*2.2	至少3通道检测,支持多重定量

*2.3	最高升降温速率：≥4.6℃/秒

2.4	LED光源激发，光电二极管检测荧光信号

*2.5	温控精度：≤±0.25℃（35℃ 至 95℃）；≤±0.1℃

2.6	温控范围：4～99.9℃

*2.7	可进行快速反应，在40分钟内完成40个循环的实时荧光定量PCR反应。

*2.8	有防系统误差方法可供用户选择:内参比荧光Rox,校正加样误差和管间差异

2.9	主机带有彩色触摸屏可直接控制，有USB数据接口可直接传输数据；

2.10	软件组成

2.10.1 配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件。原厂的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试

2.10.2 其他功能：相对标准曲线；基于比较Ct值的相对定量；融解曲线分析；阴阳性判定；移液反应/反应体系设计等。

2.11	试剂开放

3、配置要求

3.1	多温控实时定量PCR主机一台

3.2	计算机工作站：原装DELL奔腾4处理器，80G硬盘，1G内存，100/1000M网络接口

3.3	装机验证试剂盒包括

3.3.1 定量PCR系统操作软件

3.3.2 原厂引物与探针设计软件

3.3.3 光学校正板

3.3.4 USB连接线

StepOnePlus实时荧光定量PCR仪招标技术参数

1、工作条件

1.1 环境温度：15℃-30℃

1.2 环境相对湿度：20％-80％

1.3 电源：220VAC±10%，50-60Hz

2、技术性能和规格要求

2.1 热循环系统：珀耳帖效应系统

*2.2 加热块规格：96孔加热块，六个独立控温区；支持标准与快速反应模式

2.3 兼容的PCR耗材：96孔0.1mL反应板及光学平板 ，96孔0.1mL反应板及光学盖膜，8连管0.1mL及光学平盖，单管0.1mL及光学平盖

2.4 支持反应体积：10–30 μL

2.5 加热块最高升降温速率：4.6℃/秒

2.6 温度控制性能

2.6.1 样本升降温速率：

快速模式为±2.2℃/秒

标准模式为±1.6℃/秒

2.6.2 温度控制范围：4℃–100℃

2.6.3 温度精确度：±0.25℃（35℃至95℃）（时钟启动后 3 分钟开始测量）

2.6.4 温度均一性：±0.5℃（35℃至95℃)(时钟启动后30秒开始测量)

2.6.5 梯度功能：6块独立温控区域，相邻区域温差最大可达5℃。

2.6.6 融解曲线分辨率：低至 0.1℃

2.7 光学检测系统

*2.7.1 光学系统：LED激发光源、发射滤光器、光电二极管

2.7.2 通道数：四色荧光通道

2.7.3 安装时已校准染料：FAM、NED、TAMRA、SYBR Green I、VIC、JOE、ROX 染料

*2.7.4 被动参照染料：ROX染料

*2.7.5 数据采集：对所有反应孔收集所有滤片的数据，试验结束后反应板设置可修改。

2.7.6 动态范围：9 个对数的线性动态范围

2.7.7 灵敏度：可在单一报道基因30μL TaqMan 分析中检测 10 拷贝 RNaseP 模板

2.7.8 精密度：使用 TaqMan RNaseP 仪器验证反应板，可分辨 5000 至10000 个RNaseP模板拷贝（置信度 99.7%）

2.8 软件分析功能

2.8.1 基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

*2.8.2 相对标准曲线 Relative standard curve

2.8.3 基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

2.8.4 融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

2.8.5 存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

2.8.6 基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

2.9 软件功能

2.9.1 设置向导/高级设置/快速启动等多种模式

2.9.2 具有多图谱视图，可同时观察反应板布局、扩增曲线、标准曲线、多组分数据等

2.9.3 自动标准曲线建立，自动基线和阀值选定

2.9.4 相对标准曲线

2.9.5 自动基因分型，直观图表输出和质量评估，数据和反应板读取

2.9.6 移液反应/反应体系设计

2.9.7 高级分析选项，每孔手动基线设定

2.9.8 故障排除标记，自动识别实验错误

*2.9.1 导出至 excel, powerpoint, jpeg

远程监控和Email通知

2.10 运行时间：

快速模式：40 循环小于 40 分钟；

标准模式：40 循环小于 2 小时

2.11 触摸屏：LCD/6.5 英寸Full VGA (640x480)/260K 色

*2.12 实验数据可直接从仪器通过USB接口下载到闪存盘

3、配置要求

3、配置要求

3.1	多温控实时定量PCR主机一台

3.2	计算机工作站：原装DELL奔腾4处理器，80G硬盘，1G内存，100/1000M网络接口

3.3	装机验证试剂盒包括

3.3.1 定量PCR系统操作软件

3.3.2 原厂引物与探针设计软件

3.3.3 光学校正板

3.3.4 USB连接线