QuatStudio 5荧光定量PCR仪技术参数

1、运行条件

1.1 工作环境温度：15－30℃

1.2 环境相对湿度：20-80%

1.3工作电源条件：220VAC，50Hz，UPS（3KVA/2小时）为宜

2、技术性能要求

2.1 PCR反应模块部分

*2.1.1光学系统：高亮度白光半导体光源，工作寿命>5年

*2.1.2荧光通道数：6色激发光通道和6色检测光通道；可自由组合，最多21种不同的荧光光谱

2.1.3热循环系统：珀耳帖效应系统

2.1.4 6个独立的精确数码温控区域

2.1.5 96孔×0.1ml模块和96孔×0.2ml模块均支持标准和快速运行模式

2.1.6反应体积：

0.1ml模块：10-30uL

0.2 ml模块：10-100uL

*2.1.7 温控模块最高升降温速率：≥6.5℃/秒

2.1.8 温度范围：4℃–100℃

2.1.9温度均一性：±0.4℃

2.1.10 温度准确性：0.25 ℃

2.1.11高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015℃

2.1.12支持HRM应用

2.1.13数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

2.1.14安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, Mustang Purple, TAMRA, Cy5, and ROX™ dyes

2.1.15荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测

*2.1.16被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

2.1.17内置互动触摸屏

2.1.18单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。

*2.1.19已验证性能指标：

动态范围：≥10 个对数的线性动态范围

检测灵敏度：单拷贝检测

分辨率：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

运行时间：≤30分钟完成qPCR反应

2.1.20  SNP分析指标参数：

SNP call rate：>95%;

检测转化效率：>95%;

精确度：>99.7%

2.2 软件的功能

*支持云端服务器，可以用云端服务器查看，分析数据；可远程监控

云端服务器支持10GB的免费存储空间

设置向导/高级设置/快速启动

自动标准曲线建立功能

相对标准曲线

基因分型，数据和反应板读取

移液反应/反应体系设计

导出至 excel, powerpoint, jpeg

高级分析选项，每孔手动基线设定

2.3软件支持应用范围：

基于标准曲线的绝对定量

相对标准曲线

基于比较Ct值的相对定量

融解曲线分析

存在/不存在

基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析

单细胞基因分析(single cell analysis)

基于或非基于实时扩增的基因分型

基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能

基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析

基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析

基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA

2.4 标配正版引物探针设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试

3、单台设备配置要求

3.1  6通道荧光定量PCR主机1台;

3.2软件系统：

正版primer express引物探针设计软件1套;

高分辨溶解曲线（HRM）软件 1套

绝对定量和相对定量软件、荧光校正软件  1套

3.3台式电脑工作站1台