CFX 96 Touch荧光定量PCR仪招标技术参数

1、安装运行条件

工作环境温度：15℃ ~ 31℃

工作电源：100-240V/50-60Hz

相对湿度范围：20 ~ 80%R.H.，无冷凝

2、技术性能和规格要求

2.1 荧光定量PCR仪应具备温度梯度功能，可在实验中对引物的退火温度进行最佳温度的摸索实验；具备触屏和原厂中文软件功能，可方便实验操作。

2.2 ≥6个检测通道，可实现不≥5重PCR实验，可同时检测≥5个靶基因，专用FRET检测通道

#2.3 动态温度梯度功能：

2.3.1 同时运行8个不同的温度；

2.3.2 梯度温控范围：30 -100℃；

2.3.3 梯度温差范围：1 - 24℃；

2.3.4 梯度温度孵育时间：相同

#2.4 光源：≥六个带有滤光片的LED

2.5 完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

2.6 适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

2.7 耗材可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

2.8 可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线

2.9 温控范围：0 -100℃

2.1 激发/发射波长范围：450-730nm

2.11 灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

2.12 动态范围：10个数量级

2.13 显示：8.5英寸彩色触摸屏

2.14 数据分析模式：

2.15 标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

2.16 数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

2.17 提供原厂中文软件，软件终身免费升级

3 配置要求

3.1 升温模块1个、光学检测模块1个、操作软件1套

3.2 电脑工作站 一套

3.3 实时荧光专用白色96孔板1盒、8联排管1盒、实时荧光专用封膜1盒，提供qPCRMix 2支