Thermo Scientific Forma FDE40086FV 超低温冰箱招标技术参数

- 工作条件

1.1 工作电源：230V/50Hz，额定电流5.9/断路器10A

1.2 工作环境温度：通风良好，15℃～ 32℃

1.3 最大相对湿度：＜80% R.H.@31℃时；＜50% R.H.@40°C时

2. 技术参数及规格要求

2.1 内部容积：≥540L，2 英寸冻存盒的存放数量≥400个

*2.2 外部尺寸(D×W)：≤978×719 mm

#2.3 压缩机:2台559W工业级高效压缩机串联制冷，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷(R170)和丙烷(R290)

2.4 工作温度: -86℃

2.5 箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；标配镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀，可选不锈钢内壁,保持冷的能力更强；标配三块可调节高度的不锈钢搁板,每块隔板最大承重达70Kg以上。

2.6 整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断

#2.7 产品净重≤290Kg

2.8 标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失

2.9 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于240分钟

#2.10 压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间不超过17分钟

2.11 超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，提高保温性能及存储密度

2.12 四点七层电加热式密封条，防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果

2.13 ≥5.6英寸电容式触摸按键屏用户界面, 简单易用,无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可设置访问和运行参数

2.14 控制面板具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改

2.15 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启

2.16 远程监控报警接口：标配RS485,4-20mA输出端口及dry Contact远程报警接口

2.17 冷凝器面积:≥300X450mm

1.18 CE 认证、ISO9001认证

3. 基本配置

3.1 超低温冰箱 1台

3.2 含不锈钢冻存架 1套