Bio-Rad电泳仪电源Powerpac Basic招标技术参数

1、工作环境

工作电源：198–264VAC，50/60Hz，自动切换

工作环境温度：0-40℃

工作湿度范围：0–90%湿度，无冷凝

2、主要技术性能和规格要求

2.1 电泳仪电源

2.1.1 可应用于浸没式水平核酸凝胶电泳、小型垂直蛋白质凝胶电泳、印迹（湿法转印）等

#2.1.2 输出类型：可自动切换的恒定电压或恒定电流输出

*2.1.3 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

2.1.4 具有定时控制：1分钟–99小时59分钟，完全可调

#2.1.5 具有暂停和继续运行功能

2.1.6 输出范围（可编程）：

10–300V，完全可调，增量为1V；

4–400mA，完全可调，增量为1mA；

75W（最大）；

2.1.7 显示屏：三位光电二极管

2.1.8 安全特性：无负荷检测，负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护

*2.1.9 安全标准：通过EN-61010, CE标准。

3、配置要求

3.1 电泳仪电源及标准附件一套

电泳仪电源PowerPac HC招标技术参数

1.工作条件

1.1 工作电源：220V/50Hz

1.2 环境温度：0℃～＋40℃

1.3 环境湿度：0-95%R.H.

2.技术性能和规格要求

2.1 高电流电泳仪，可应用于Western杂交(槽式或半干式转移）；核酸凝胶电泳；蛋白质凝胶电泳；高通量电泳

2. 2液晶显示屏可单屏幕编程，通过同时显示所有参数即时监控运行进程

2.3 直观编程，允许使用多步骤方法和定时运行

#2.4 输出类型：包括恒定电压、电流和功率，能自动切换。

2.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

2.6 输出范围（可编程）：

5～250V，完全可调，增量为1V

0.01～3.0A，完全可调，增量为0.01A

1～300W，完全可调，增量为1W

2.7 输出终端：4对并联输出插孔

2.8 定时器：1min～99Hr.59min，完全可调

#2.9 具备暂停/恢复功能

2.10符合EN61010安全标准

2.11 符合CE标准

2.12 安全特性：无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源

2.13 输入保护：热端和中性端的保险丝

3.配置要求

3.1 高电流电泳电源  1套

电泳仪电源PowerPac Universal招标技术参数

1、工作环境

1.1 工作温度：0-40℃

1.2 工作和存储湿度：0-95%

1.3 工作电源：100-240V

2、主要性能与技术要求

2.1 主要用于为电泳实验提供稳定电压、电流、功率及时间控制

*2.2 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W

2.3 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr）

#2.4 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟

2.5 暂停/继续功能：有

2.6 屏幕显示：128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示

#2.7 可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤

2.8 断电后自动恢复：有

2.9 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测；

2.10 可叠放：可以，节省实验室空间

#2.11 输出插孔：4对并联

#2.12 安全标准：CE，EN-61010

3、配置要求

电源主机和标准附近 1套