QuantStudio 7 Flex实时荧光定量PCR仪政府采购招标技术参数

一、工作条件

在海拔1.8km以下室内使用

工作环境温度：15℃ - 30℃

工作电源：100-240V/50-60Hz/15A

相对湿度范围：15 - 80% R.H.

二、主要技术性能规格要求

2.1温度控制性能

2.1.1 热循环系统：珀耳帖效应；

2.1.2 温控模块最高升速率

快速96孔模块：≥6.5℃/秒

标准 96孔模块：≥3.9℃/秒

384孔模：≥3.5℃/秒；

微流体卡模块：≥4.3℃/秒

#2.1.3 温控范围： 4℃–100℃；

*2.1.4 温度精确：≤±0.25℃；

2.1.5 高分辨熔解曲线率：≤±0.04℃；

2.1.5完成 384孔板40个循环反应运行时间：≤35分钟

2.2 样品模块与反应体积

#2.2.1 可支持4种反应模块：标准96孔模块；快速96孔模块；384孔模块；微流体卡片模块；

2.2.2 反应体积：

标准96孔模块：10-150μL；

快速96孔模块：10-30μL；

384孔模式：5-20μL；

微流体卡片模块：1.0-1.5μL；

2.2.3 支持qPCR耗材：标准96孔(0.2mL) 反应板与光学盖膜，0.2mL八连管，0.2mL单管;384孔反应板与光学盖膜；TAC板

2.3 光学检测系统性能

2.3.1 荧光通道数： 6色激发光滤片和6色检测光滤片可自由组合，可检测不同荧染料光谱不低于20种；

2.3.2 激发光源：高能量合金卤素灯，使用寿命≥2000小时

2.3.3 可支持的荧光染料包括： FAM/SYBR/SYTO9 (MeltDoctor)/Fluorescein/SYPRO Orange，VIC/JOE/TET/HEX，TAMRA/NED，BODIPY/TMR -X/Texas Red，LIZ，Cy5，Alexa Fluor，Joda -4；

2.3.4 被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差;

#2.3.5 检测单元：全固定光路设计，无移动机械部件；所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔间不存在采样时间差；

2.3.6 检测精度：最低可分辨≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7% ；

2.3 系统操作控制

#2.3.1 内置触摸显示屏：Full VGA彩色LCD触摸屏，可设置多种应用和数据存储；

2.3.2 远程监控(最多可通过网络测15台机器，并控制其中4台机器)和Email通知运行状态。

2.4 自动机械臂兼容功能

2.4.1 支持自动化机械臂，进样装置带有反应板放架可提供自动化的反应板进样能力；

2.4.2 开放应用程序界面(API)允许整合第三方LIMS(实验室综合管理系统)或定制的自动化平台。

2.5 认证和合规管理功能

可选符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便审查数据记录；

2. 软件可支持应用:

配备定量PCR软件：可进行等位基因（SNP）分析软件和阴阳性结果自动判定；

配备相对定量基因表达软件，可同时对无限个数据进行自动的分析、比对、用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析。

三、设备配置要求

3.1 荧光定量PCR仪主机及标准附件 1台， 包括：

96孔标准反应模块 1个；

96快速样品模块  1个；

384样品模块 1个；

TaqMan Array Card模块 1个。

3.2 原厂计算机工作站（配置不低于：16GB DDR3内存，500GB SATA硬盘，DVD+RW刻录光驱，19寸显示屏，USB键盘，Win7专业版操作系统或系统软件可兼容操作系统）  1台

含：定量PCR系统操作控制分析软件

3.3 装机验证试剂盒套装，包括：

96模块安装试剂盒1套(含染料校正试剂板，归一化校正试剂板、验证板)；

384模块安装试剂盒1套(含染料校正试剂板，归一化校正试剂板、验证板)；

TaqMan Array Card模块安装试剂盒 1套(含染料校正试剂板，归一化校正试剂板、验证板)。

3.4 高分辨率熔解曲线（HRM）软件；

3.5 原厂引物与探针设计软件；