CFX Opus 96实时荧光定量PCR仪政府招标采购技术参数

1、工作条件

1.1 在海拔2km以下使用

1.2 工作环境温度：15℃ ~ 31℃

1.3 工作电源：100-240V/50-60Hz

1.4 相对湿度范围：20- 80% R.H.，无冷凝

2、主要功能和技术性能要求

2.1 PCR样品适用性

2.1.1 PCR反应通量：96-Well 反应模块

2.1.2 PCR样品体积：1–50μL (10–25μL最宜)

2.1.3 可兼容PCR耗材：可使用0.2mL Low-Profile单管、0.2mL Low-Profile八联管、Low-Profile 96孔板、标准规格96孔板等

2.2 热循环温度控制性能

2.2.1 控温方式：Peltier

2.2.2 热盖加热温度：最高至105 ℃

2.2.3 最大升降温速率：≥5 ℃/sec

2.2.4 平均升降温速率：≥3.3 ℃/sec

2.2.5 温度控制范围：0 ～ 100 ℃

2.2.6 温度准确度：±0.2℃（target at 90℃）

2.2.7 温度均匀性：±0.3℃（10秒内达到90℃）

2.2.8 有动态温度梯度PCR功能

可同时运行8个不同温度，每个温度孵育时间相同

梯度温度设定范围：30 ～ 100 ℃

温度梯度温差范围：1 ～ 24 ℃

2.3 荧光检测性能

2.3.1 适用于多种荧光方法，如TaqMan，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

2.3.2 可实现，支持单管内同时检测≥5个目标基因的多重PCR检测

2.3.3 支持FRET双杂交探针检测

2.3.4 激发/发射波长范围：450-730nm

2.3.5 激发光源：≥6个带滤光片的LED

*2.3.6 检测器：≥6个带滤光片的光敏二极管

2.3.7 检测灵敏度：单拷贝人基因组基因

2.3.8 检测动态范围：≥10数量级

2.3.9 熔解曲线分辨率：±0.1 ℃

2.3.10 FAM/SYBR Green单通道检测时间：≤3秒

2.3.11 所有通道检测时间：≤12秒

2.4 软件分析功能

2.4.1 可支持的数据分析模式包括：

标准曲线绝对定量；

多个数据文件的基因表达分析；

熔解曲线分析；

等位基因分型；

终点荧光分析；

∆∆Cq 基因表达分析；

最适内参筛选、多内参基因相对定量（柱形图、散点图、火山图、聚类分析、热图）。

2.4.2 数据导出：可导出至Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

2.5 操作控制模式

2.5.1 自带操作显示触摸屏，无需连接电脑可独立操作和实时监控PCR荧光扩增曲线，大型LED状态指示灯显示仪器运行状态

2.5.2 自带操作显示触摸屏，屏幕可旋转范围不窄于12-55°

2.5.3 主机可存储≥1000次运行结果

2.5.4 主机操作支持无线（WiFi）联网

2.5.5 在主机独立操作模式下可以通过wifi、以太网访问云端

2.5.6 通过云平台提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能

3、配置要求

3、配置要求

3.1 实时荧光定量PCR仪主机，含96×0.2mL反应模块

3.2 联机控制分析软件（包含定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能）

3.3 中文分析软件

3.4 windows电脑工作站