德国BMG SPECTROstar Nano全波长多功能酶标仪政府招标采购招标技术参数

1、工作条件

环境温度：15℃ - 35℃

工作电源：230V, 50/60Hz

相对湿度范围：20 - 80%R.H.，无冷凝

2、主要技术性能和参数要求

2.1 支持的测试样品

2.1.1 兼容的多孔板类型：支持标准SBS微孔板6-384孔板，支持升级1536孔板；

*2.1.2 支持比色皿检测应用：标配比色皿检测插槽，支持10mm标准比色皿紫外可见测定；

2.1.3 支持2μL多道超微量样品检测板应用：独立的2μl超微量样品检测孔数量≥16个

2.1.4 支持微孔板振荡混匀：标配支持线性、圆周、双圆周振荡方式，可设定振荡方向和时间；

2.1.5 支持样品恒温孵育控制：温控范围室温+3至45℃；

*2.1.6 配有通气孔，可通过添加氮气、二氧化碳或混合气体，调控氧气浓度或氧化碳浓度，满足不同实验样品对测试环境气体浓度要求

2.2 检测性能

2.2.1 无机械转动静息光栅光学传导通路，避免机械转动偏差，免光路校正

2.2.2 光源类型：高能量长寿命氙闪灯

2.2.3 检测器：免选波长线型CCD分光计

*2.2.4 光谱范围：200-1000nm；

#2.2.5 光谱带宽：具有1nm、2nm、5nm、10nm四级可任选；

*2.2.6 读板方式：标配支持终点法、动力学、孔扫描，轨道平均和椭圆平均等检测方式

#2.2.7 检测速度： <1s/孔（不低于1s/孔的速度完成200-1000nm波段吸收光谱扫描或8个不同波长吸光度检测）；

2.2.8 检测参数：范围0-4 OD，分辨率0.0001OD，准确度<1%@2OD，精密度<0.5%@1OD、<0.8%@2OD；

2.3 仪器控制和数据分析软件

2.3.1 仪器控制软件自带数据采集模板，并且支持开放的脚本语言控制方式，可以通过编辑脚本满足任意复杂实验需求，控制仪器在任意时间起始振荡，任意时间开始；

2.3.2 标配10个拷贝多功能数据分析软件，每个拷贝软件软件均符合FDA 21 CFR Part 11标准；

2.3.3 预设标准检测程序能进行ELISAs、RNA、DNA、蛋白质（Bradford, BCA, Lowry）、细胞生长和β－半乳糖苷酶等快速检测；

2.3.4 控制软件能让用户自定义设定仪器的参数和实验步骤，功能包括实时数据显示、检测孔的独立标记、优化动力学分析、用户自定义微孔板、精确的多模式自动进样、振荡和读数，以及可以跟其它分析软件兼容的多模式数据输出功能；

2.3.5 多功能数据分析软件能为用户展示数据、单图、光谱和2D/3D的标准曲线图；

2.3.6 能够制作标准曲线，并可根据如下曲线拟合函数计算得到EC50、IC50和R2值：线性回归拟合、4-参数拟合、点对点拟合、分段回归拟合、三次样条函数拟合、2nd和3nd多项式拟合；

3、配置要求

3.1 紫外可见全波长酶标仪主机及基本附件工具

3.2 操作控制与数据分析软件包

3.3 电脑工作站

3.4 16道超微量核酸测定板