Bio-Tek Epoch微量微孔板紫外可见光度计政府招标采购技术参数

1、工作条件

1.1 工作环境温度：18℃ ~ 40℃

1.2 相对湿度范围：10  ~  85%R.H.，无冷凝

1.3 工作电源：10-2400V, 50/60Hz

2、主要技术性能和参数要求

2.1 主要功能用途：

2.1.1 微量质粒、DNA、RNA、蛋白纯度和吸光度定量检测；

2.1.2 200–999 nm范围任意输入波长可对6-至384-wells板定量分析；

2.1.3 ELISA酶联免疫法测定；

2.1.4 酶动力学检测（如NADH和NADPH酶活性）；

2.1.5 酶活性测定（激酶、蛋白酶试）；

2.1.6 光谱吸收峰扫描分析；

2.2 检测原理：紫外/可见光吸收光谱

2.3 检测模式：终点法、动力学测定、光谱扫描法、孔域扫描法

2.4 兼容样品类型：

符合SBS标准6孔, 12孔, 24孔, 48孔, 96孔和384孔板；

*2μL板微量检测板：可一次上样同步测定≥48个样品；

10mm光程Biocell比色皿。

2.5 检测光源：长寿命高能闪烁氙灯

2.6 检测器：CCD光谱仪

2.7 测试性能

2.7.1 光谱选择：220-999nm波长范围，1nm步进

2.7.2 波长准确性：±2nm

2.7.3 波长可重复性：±0.2nm

2.7.4 波长带宽：5nm

2.7.5 OD检测动态范围： 0 - 4 OD

2.7.6 检测准确性：0.0至2.0 OD:±1%/±0.010 OD；2.0至2.5 OD:±3%/±0.010 OD；

2.7.7 检测线性：0.0至2.0 OD:±1%/±0.010 OD；2.0至2.5 OD:±3%/±0.010 OD；

2.7.8 测试重复性：0.0至2.0 OD:±1%/±0.00 5OD；2.0至2.5 OD:±3%/±0.005 OD；

2.8 读板速度：

2.8.1 标准模式:96孔板读板时间49秒；384孔板读板时间169秒；

2.8.2 快速模式:96孔板读板时间38秒；384孔板读板时间131秒；

2.8.3 扫速模式:96孔板读板时间15秒；384孔板读板时间31秒。

2.9 检测模块：

2.9.1 微量样品模块检测性能

光程0.5mm，可自动校准；

*同时检测低至2μL样品微量样品数量≥48个；

测定精度：0.0 - 2.0 OD范围±0.007 OD；

检测极限：2 -4000ng%/μL。

#2.9.2 其他可兼容样品模块

标准10mm光程带塞比色皿；

BioCell比色皿，用于10mm光程样品测定。

2.10 数据分析软

2.10.1 预设应用程序：dsDNA、ssDNA、RNA定量，蛋白浓度定量；

2.10.2 具有数字证书并符合FDA的21CFR part11。

2.11 数据通讯接口：USB2.0接口、串口连接控制

3、配置要求

3.1 主机及标准工作附件；

3.2 仪器控制与数据分析软件；

3.3 外置电脑工作站。